Р Е Ш Е Н И Е

по результатам рассмотрения жалобы ООО «Хайнеманн Медицинтехник»

Дело № 195-К-2013

# 08 октября 2013года г.Чебоксары

Резолютивная часть решения оглашена 08 октября 2013 года.

Решение изготовлено в полном объеме 11 октября 2013 года.

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Чувашской Республике – Чувашии по контролю в сфере размещения заказов, созданная на основании приказов Чувашского УФАС России от 01.08.2012 №300 и от 19.08.2013 №237 в составе:

Котеева В.В. -заместителя руководителя Чувашского УФАС России (председатель Комиссии);

Чагиной Г.В. -начальника отдела контроля за размещением заказов и торгов (член Комиссии);

Павловой Л.В. -специалиста-эксперта отдела контроля за размещением заказов и торгов Чувашского УФАС России (член Комиссии);

при участии представителей:

общества с ограниченной ответственностью «Хайнеманн Медицинтехник»:

Яковлевой Яны Владимировны по доверенности от 03.10.2013 №4,

государственного заказчика Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики:

Мальчугиной Елизаветы Леонидовны по доверенности 07.10.2013 № 01\12-11362,

Тихонова Владимира Юрьевича по доверенности от 07.10.2013 № 01\12-11361,

Матусовой Татьяны Викторовны по доверенности от 07.10.2013 № 01/12-11360

уполномоченного органа Государственная служба Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам:

Самсоновой Анастасии Александровны- заведующего сектором информационно- аналитического обеспечения государственных закупок по доверенности от 12.02.2013 №14

рассмотрев жалобу общества с ограниченной ответственностью «Хайнеманн Медицинтехник» о нарушении аукционной комиссией уполномоченного органа Государственная служба Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам и государственного заказчика Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики Федерального закона от 21 июля 2005 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон о размещении заказов) и, руководствуясь Административным регламентом, утвержденным ФАС России от 14.11.2007 № 379

**УСТАНОВИЛА:**

# В Управление Федеральной антимонопольной службы по Чувашской Республике - Чувашии 01.10.2013 года поступила жалоба общества с ограниченной ответственностью «Хайнеманн Медицинтехник» (далее-ООО «Хайнеманн Медицинтехник», общество) на действия аукционной комиссии уполномоченного органа Государственная служба Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам (далее - уполномоченный орган) при проведении открытого аукциона в электронной форме на право заключения государственного контракта на поставку и монтаж медицинского оборудования (компьютерный томограф) (извещение № №0115200001113001711 размещено на официальном сайте www/zakupki.gov.ru 21.08.2013 г.)

ООО «Хайнеманн Медицинтехник**»**  считает, что участник размещения заказа ООО «Медтехснаб» необоснованно допущен аукционной комиссией к участию в открытом аукционе в электронной форме, поскольку предлагаемый им компьютерный томограф производства компании Siemens Somatom Emotion 16-slice configuration фактически не соответствует требованиям заказчика, установленным в техническом задании документации об аукционе в электронной форме по ширине детектора по оси Z (п.10) и скорости реконструкции изображений при сканировании (п.15). Тем самым аукционная комиссия нарушила часть 4 статьи 41.9 Закона о размещении заказов, не отклонив заявку ООО «Медтехснаб» за представление недостоверных сведений.

В заседании представитель заявителя подержала все доводы, изложенные в жалобе.

Жалоба подана в Чувашское УФАС России с соблюдением требований, установленных статьями 57, 58 Закона о размещении заказов.

Представители заказчика и уполномоченного органа не согласились с доводами заявителя и сообщили, что основания для отклонения заявки ООО «Медтехснаб» у аукционной комиссии отсутствовали, поскольку в заявке общества указаны сведения, которые соответствуют требованиям заказчика.

Также указали на то, что характеристика «скорость реконструкции изображений при сканировании» затребована в пункте 16, а не 15 технического задания документации об аукционе в электронной форме.

Изучив представленные документы, заслушав представителей ООО «Хайнеманн Медицинтехник», государственного заказчика и уполномоченного органа Комиссия Чувашского УФАС России по контролю в сфере размещения заказов приходит к следующему.

Заказчиком является Министерство здравоохранения и социального развития Чувашской Республики.

Уполномоченным органом -Государственная служба Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам.

Уполномоченный орган 12.08.2013 года на официальном сайте [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) разместил извещение №0115200001113001711 (ред.№3 от 21.08.2013г.) о проведении открытого аукциона в электронной форме на право заключения и государственного контракта на поставку и монтаж медицинского оборудования (компьютерный томограф) с начальной (максимальной) ценой контракта 17 797 230,00 руб.

Открытый аукцион проведен на электронной площадке ОАО «Единая электронная торговая площадка http://etp.roseltorg.ru.

По правилам части 1 статьи 41.9 Закона о размещении заказов аукционная комиссия проверяет первые части заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, содержащие предусмотренные [частью 4 статьи 41.8](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=116659;fld=134;dst=629) настоящего Федерального закона сведения, на соответствие требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме в отношении товаров, работ, услуг, на поставки, выполнение, оказание которых размещается заказ.

Согласно пункту 1 части 4 статьи 41.8 Закона о размещении заказов первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме при размещении заказа на поставку товара:

а) согласие участника размещения заказа на поставку товара в случае, если участник размещения заказа предлагает для поставки товар, указание на товарный знак которого содержится в документации об открытом аукционе в электронной форме, или указание на товарный знак (его словесное обозначение) предлагаемого для поставки товара и конкретные показатели этого товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме;

б) конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии) предлагаемого для поставки товара при условии отсутствия в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак;

Согласно части 4 статьи 41.9 Закона о размещении заказов участник размещения заказа не допускается к участию в открытом аукционе в электронной форме в случае:

1) непредоставления сведений, предусмотренных [частью 4 статьи 41.8](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=116659;fld=134;dst=629) настоящего Федерального закона, или предоставления недостоверных сведений;

2) несоответствия сведений, предусмотренных [частью 4 статьи 41.8](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=116659;fld=134;dst=1133) настоящего Федерального закона, требованиям документации об открытом аукционе в электронной форме.

Отказ в допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме по основаниям, не предусмотренным [частью 4](consultantplus://offline/ref=0C3F2684C12DF79E3782E08C9DECAA0CA3A4826F8094B493D2CA39A981B19A4A9C51449BEDt0j2K) настоящей статьи, не допускается (часть 5 статьи 41.9 Закона о размещении заказов).

Согласно протоколу рассмотрения первых частей заявок от 13.09.2013 №1 на участие в открытом аукционе в электронной форме подано 3 заявки под порядковыми №1, №2, №3, один участник из которого (№3) не допущен к участию в открытом аукционе в электронной форме.

Победителем признано ООО «Медтехснаб» (№2) с предлагаемой ценой контракта 14068710,32руб., вторым- ООО «Хайнеманн Медицинтехник» (№1) с ценой -16640410,05руб., что отражено в протоколе подведения итогов аукциона в электронной форме № 2 от 22.09.2013 года.

Согласно пункту 1 части 4 статьи 41.6 Закона о размещении заказов документация об аукционе в электронной форме должна содержать требования к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика. При этом должны быть указаны используемые для определения соответствия потребностям заказчика или эквивалентности предлагаемого к поставке или к использованию при выполнении работ, оказании услуг товара максимальные и (или) минимальные значения таких показателей и показатели, значения которых не могут изменяться.

Во исполнение указанной нормы требования на поставку и монтаж медицинского оборудования (компьютерный томограф) с составными частями заказчиком установлены в технической части (раздел I) документации об аукционе в электронной форме, в том числе:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  пп | Описание требований | Характеристика товара |
| 10 | Детектор | наличие.  -прямое преобразование сигнала в цифровую форму –наличие;  -материал детектора –твердотелый;  -максимальное количество одновременно получаемых срезов –не менее 16;  -**ширина детектора по оси Z-не менее 20мм;**  -количество активных элементов линейки детектора –не менее 670;  -максимальная пространственная разрешающая способность -не менее 17,0п.л./см;  -низкоконтрастная разрешающая способность с 0,3% при 120кВ, 250мА-не более 5мм |
| 6 | Цифровая система хранения и обработки изображений | наличие;  -максимальная матрица реконструкции –не менее 512\*512пикс;  -**скорость реконструкции изображений –не менее 16 изображений/сек;**  -объем оперативной памяти –не менее 8Гб;  -устройство записи изображений DVD-наличие и т.д. |

ООО «Медтехснаб» (№2) в первой части заявки дает согласие на поставку компьютерного томографа «SOMATOM Emotionе» 16-slice (16-ти срезовый) «SIEMOENS AG», и в виде таблицы указало его характеристики, в том числе:

-по детектору-ширина детектора по оси Z- **20мм** (п.10);

-по цифровой системе хранения и обработки изображений (в его заявке поз.16)-скорость реконструкции изображений -**16 изображений /сек.**

ООО «Хайнеманн Медицинтехник» в заседании представило «Руководство системы SOMATOM Emotionе» 16-slice (16-ти срезовый) «SIEMOENS AG» ((на английском языке) и выписку из данного руководства на русском языке), в котором:

- такая характеристика как скорость реконструкции изображений соответствует значению: «до 8 изображений/с»;

- ширина детектора по оси Z- значениям: 0,6; 1,2; 2,4; 3,6; 4,8; 5,0; 8,0; 9,6; 10,0; 19,2мм. В указанном ряду отсутствует данный показатель с размером 20мм, предложенного ООО «Медтехснаб» (№2) в п.16 первой части заявки.

На заседании представители заказчика сообщили, что у предложенного ООО «Медтехснаб» (№2) томографа скорость реконструкции изображений соответствует значениям **и «8 изображений/с», и «16 изображений/с».**

В подтверждение сказанному представили выписку из «руководства системы» компьютерного томографа «SOMATOM Emotijоn» (заводская идентификационная табличка Siemens AG, China), в которой в виде таблицы указаны типовые режимы сканирования, в том числе скорость реконструкции представлена в трех значениях: «6 изображений/с»; «8 изображений/с» и  **«16 изображений/с (дополнительно)»,** что не противоречит требованиям заказчика.

В связи с вышеизложенным, проанализировав представленные документы и сведения, Комиссия Чувашского УФАС России по контролю в сфере размещения заказа приходит к выводу, что нельзя однозначно принять решение о представлении ООО «Медтехснаб» (№2) недостоверных сведений по характеристике «скорость реконструкции изображений» (п.16 технического задания документации об аукционе в электронной форме).

Одновременно, Комиссия Чувашского УФАС России по контролю в сфере размещения заказа изучила сведения, представленные заказчику ООО «Сименс» на его запрос (письмо от 13.09.2013 №08116-10372) касательно подтверждения технических характеристик на рентгеновский компьютерный томограф «SOMATOM Emotion 16». В частности в указанном письме сообщается, что ширина детектора (детекторного массива) по оси Z -соответствует значению 150мм, ширина активной части, участвующей в формировании изображения -19,2 мм.

ООО «Медтехснаб» (№2) указало в первой части заявки по п.16 технического задания 20мм, что не соответствует значению 19,2мм и является предоставлением недостоверных сведений.

Представители заказчика и уполномоченного органа не представили документы и сведения о соответствии первой части заявки ООО «Медтехснаб» (№2) по п.10 технического задания документации об аукционе в электронной форме.

Такая заявка ООО «Медтехснаб» (№2) подлежала отклонению.

Однако из протокола рассмотрения первых частей заявок от 13.09.2013 №1 следует, что заявка под порядковым № 2 (ООО «Медтехснаб») признана соответствующей требованиям, установленным документацией об аукционе в электронной форме.

Из вышеизложенного следует, что аукционная комиссия уполномоченного органа необоснованно допустила ООО «Медтехснаб» (№2) к участию в аукционе в электронной форме по данному основанию, что свидетельствует о нарушении пункта 2 части 4 статьи 41.9 Закона о размещении заказов.

При таких обстоятельствах, Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Чувашской Республике - Чувашии по контролю в сфере размещения заказов на основании части 6 статьи 60 Федерального закона от 21 июля 2005 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»

# РЕШИЛА:

# Признать жалобу общества с ограниченной ответственностью «Хайнеманн Медицинтехник» обоснованной.

1. Признать в действиях аукционной комиссии уполномоченного органа Государственная служба Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам нарушение пункта 2 части 4 статьи 41.9 Федерального закона от 21 июля 2005 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» при проведении открытого аукциона в электронной форме на право заключения государственного контракта на поставку и монтаж медицинского оборудования (компьютерный томограф) (извещение № №0115200001113001711).
2. Выдать предписание аукционной комиссии уполномоченного органа Государственная служба Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам об устранении нарушения пункта 2 части 4 статьи 41.9 Федерального закона от 21 июля 2005 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» при проведении открытого аукциона в электронной форме на право заключения государственного контракта на поставку и монтаж медицинского оборудования (компьютерный томограф) (извещение № №0115200001113001711)
3. Направить материалы дела должностному лицу Чувашского УФАС России для составления протокола об административных правонарушениях

Председатель Комиссии В.В.Котеев

Члены Комиссии Г.В.Чагина

Л.В.Павлова

*Примечание: Решение Комиссии Чувашского УФАС России по контролю в сфере размещения заказов*

*может быть обжаловано в судебном порядке в течение трех месяцев со дня его*

*принятия (часть 9 статьи 60 Закона о размещении заказов****).***