Р Е Ш Е Н И Е

по результатам рассмотрения жалобы

общества с ограниченной ответственностью «ЛабТех»

Дело №10-К-2013

31 января 2013 года г.Чебоксары

Резолютивная часть решения оглашена 31 января 2013 года.

Решение изготовлено в полном объеме 04 февраля 2013 года.

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Чувашской Республике - Чувашии по контролю в сфере размещения заказов, созданная на основании приказов Чувашского УФАС Россииот 01.08.2012 № 300, в составе:

Винокуровой Н.Ю.- заместителя руководителя-начальника отдела

товарных рынков (председатель комиссии);

Чагиной Г.В. - начальника отдела контроля за размещением заказов и торгов Чувашского УФАС России

(член комиссии);

Павловой Л.В.- специалиста-эксперта отдела контроля за

размещением заказов и торгов Чувашского УФАС

России (член комиссии)

в присутствии представителей:

заявителя общества с ограниченной ответственностью «ЛабТех»:

Садовниковой Ольги Николаевны по доверенности №5 от 30.01.2013 года;

заказчика БУ «Республиканский клинический онкологический диспансер» Минздравсоцразвития Чувашии:

Павловой Наталии Валерьевны по доверенности от 29.01.2013 года,

Никифоровой Наталии Валерьевны по доверенности от 30.01.2013 года,

уполномоченного органа Государственная служба Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам:

Елисеевой Алины Юрьевны - заместителя руководителя по доверенности от 09.01.2013 №1,

Осиповой Ирины Владимировны – заведующего сектором организации и проведения совместных торгов по доверенности от 28.01.2013 №12,

рассмотрев жалобу общества с ограниченной ответственностью «ЛабТех» (далее-ООО «ЛабТех», общество) о нарушении аукционной комиссией уполномоченного органа Государственная служба Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам Федерального закона от 21 июля 2005 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон о размещении заказов),

**УСТАНОВИЛА:**

В Управление Федеральной антимонопольной службы по Чувашской Республике - Чувашии 25.01.2013 года поступила жалоба ООО «ЛабТех» на действия аукционной комиссии уполномоченного органа Государственная служба Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам (далее -аукционная комиссия) при проведении открытого аукциона в электронной форме на право заключения гражданско-правового договора поставку и монтаж медицинского оборудования (автоматического биохимического анализатора) (извещение № 0115200001112002052).

В жалобе ООО «ЛабТех» (участник под №2) не согласно с решением аукционной комиссии в связи с отказом в допуске в открытом аукционе в электронной форме из-за представления недостоверных сведений по п.п.2.15, 2.17, 2.19, 2.20, 2.34 технической части документации об аукционе. Комиссией Чувашского УФАС России по контролю в сфере размещения заказов по данному аукциону ранее рассмотрена жалоба ООО «Медицинские Инвестиции» на действия аукционной комиссии уполномоченного органа, по результатам которой заявка ООО «ЛабТех» признана соответствующей технической части документации об аукционе в электронной форме, в частности по п.п. 2.7, 2.8, 2.11, 2.12, 2.14, 2.17, 2.19, 2.20 (дело №237-К-2012 от 26.12.2012года).

В п. 2.15 технической части заказчиком затребовано «максимальное количество реагентов на тест не менее 3». Общество предлагает по данной позиции - 3, поскольку согласно руководству по установке в предлагаемом анализаторе А-25 используются рабочие реагенты, приготовленные из двух или трех реагентов, что соответствует требованию заказчика. Следовательно, по п.2.15 технической части документации об аукционе в электронной форме обществу отказали в допуске к участию в аукционе в электронной форме необоснованно.

В п.2.34 технической части заказчик требует наличие встроенного холодильника для хранения проб и реагентов не менее 30 позиций. Предлагаемый автоматический биохимический анализатор А25 оснащен холодильником с возможностью хранения реагентов и биоматериалов, что отражено в письме представительства «БИОСИСТЕМС С.А» от 23.01.2013 №004-23-01-13, направленному обществу на его запрос. Сведения о наличии холодильника на 30 отсеков указаны на странице 18 главы 1.3 «Основные узлы и агрегаты». Следовательно, по данной позиции общество представило достоверные сведения и, его заявка не подлежала отклонению.

Представители уполномоченного органа и заказчика не согласны с доводами заявителя и сообщают, что ООО «ЛабТех» в связи с представлением недостоверных сведений по позициям 2.15, 2.17, 2.19, 2.20, 2.34 технической части документации об аукционе в электронной форме обоснованно отказано в допуске к участию в аукционе. В подтверждение сказанному приводят ответ официального представителя производителя «БИОСИСТЕМС С.А.» (исх. №005 от 29.01.2013 года) на запрос уполномоченного органа по п.п.2.15, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20, 2.34, 2.37 технической части документации об аукционе в электронной форме. В частности по п.2.15 «БИОСИСТЕМС С.А.» сообщает, что в анализаторе А-25 можно запрограммировать только 2 реагента, составленных из двух или трех реагентов вручную; что холодильник (п.2.34) может использоваться только для реагентов. ООО «ЛабТех» в заявке по позиции 2.15 сообщает, что в предлагаемом анализаторе А-25 максимальное количество реагентов -3, по позиции 2.34 - в холодильнике возможно хранение проб и реагентов на 30 позиций. Исходя из ответа представителя производителя данного оборудования сведения, представленные ООО «ЛабТех» по анализатору А-25 , не соответствуют фактическим параметрам, что является основанием для отказа в допуске к участию в аукционе.

Изучив представленные документы, заслушав пояснения лиц, участвующих в рассмотрении дела, Комиссия Чувашского УФАС России по контролю в сфере размещения заказов и торгов приходит к следующему.

Заказчиком является - БУ «Республиканский клинический онкологический диспансер» Минздравсоцразвития Чувашии.

Уполномоченным органом, проводившим открытый аукцион в электронной форме на право заключения гражданско-правового договора поставку и монтаж медицинского оборудования автоматического биохимического анализатора), (извещение № 0115200001112002052) является Государственная служба Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам.

Уполномоченным органом 23.11.2012 года на официальном сайте zakupki.gov.ru размещено извещение № 0115200001112002052 о проведении открытого аукциона в электронной форме на поставку медицинского оборудования (поставку автоматического биохимического анализатора), с начальной (максимальной) ценой контракта 963454,27 рублей. Аукцион проводился на электронной площадке ОАО «Единая электронная торговая площадка»-http://etр.roseltorg.ru.

На данный аукцион поданы шесть заявок под порядковыми номерами №№ 1,2,3,4,5,6, четверо из которых допущены к участию в аукционе: №1, №2, №4, №5, что отражено в протоколе рассмотрения первых частей заявок от 07.12.2012 №1 .

Согласно протоколу №2 подведения итогов открытого аукциона от 13 декабря 2012 г. победителем признан участник №4 (ООО «Объединенная медицинская компания»).

19.12.2012 года в Управление поступила жалоба ООО «Медицинские инвестиции» на действия аукционной комиссии уполномоченного органа, по результатам рассмотрения которой принято решение о нарушении заказчиком части 1 статьи 41.6, части 3.1 статьи 34, пункта 6.1 части 3 статьи 41.6 Закона о размещении заказов, а аукционной комиссией уполномоченного органа - пунктов 1, 2 части 4 статьи 41.9 Закона о размещении заказов (дело №237 -К-2012 от 26.12.2012 года),, которой выдано предписание об устранении выявленных нарушений путем возврата на этап рассмотрения первых частей заявок.

В ходе внеплановой проверки установлено, что заявка участника размещения заказа № 2 (ООО «ЛабТех») соответствовала требованиям, установленным в технической части документации об аукционе в электронной форме, в том числе по п.п. 2.7, 2.8, 2.11, 2.12, 2.14, 2.17, 2.19, 2.20.

При повторном рассмотрении первых частей заявок аукционная комиссия приняла решение об отказе всех участников размещения заказа, в том числе ООО «ЛабТех» ( №2), что отражено в соответствующем протоколе от 22.01.2013 года.

Обществу отказано в допуске к участию в аукционе в электронной форме на основании части 4 статьи 41.8, части 4 статьи 41.9 Закона о размещении заказов и раздела I «Техническое задание» технической части документации об аукционе в электронной форме в связи с представлением недостоверных сведений по поставляемому анализатору А-25, а именно:

п.2.15-недостовреные сведения о максимальном количестве реагентов на тест;

п.2.17- недостоверные сведения о количестве независимых зондов;

п.2.19- недостоверные сведения о наличии отмывки измерительных кювет на борту;

п.2.20- недостоверные сведения о наличии независимых моющих станций для измерительных кювет,

п.2.34- недостоверные сведения о наличии встроенного холодильника для хранения проб.

Согласно пункту 1 части 4 статьи 41.9 Закона о размещении заказов участник размещения заказа не допускается к участию в открытом аукционе в электронной форме в случае непредоставления сведений, предусмотренных частью 4 статьи 41.8 Закона о размещении заказов или предоставления недостоверных сведений.

В силу п.п.б) ч.4 статьи 41.8 первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме при размещении заказа на поставку товара должна содержать конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии) предлагаемого для поставки товара при условии отсутствия в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак.

Требования к поставляемому медицинскому оборудованию (автоматический биохимический анализатор) установлены в технической части документации об аукционе в электронной форме.

ООО «ЛабТех» в первой части заявки предлагает автоматический анализатор А-25 (производитель BioSistems S.A., Испания).

Выводы Комиссии Чувашского УФАС России по контролю в сфере размещения заказов по позициям 2.17, 2.19, 2.20 технической части документации об аукционе в электронной форме отражены в решении от 26.12.2012 №237-К-2012.

В ходе рассмотрения жалобы ООО «ЛабТех» Комиссия по позициям 2.15, 2.34 технической части приходит к следующему.

В п.2.15 технической части затребовано «максимальное количество реагентов на тест -не менее 3». ООО «ЛабТех» в заявке предлагает -3. Из представленных заказчиком и уполномоченным органом руководства по использованию анализатора А-25 (mediband.kz>index.php) следует, что в технических характеристиках указаны два флакона для реагентов с емкостями 20 и 50мл.

Указанное сведение подтверждает и официальный представитель общества «БИОСИСТЕМС С.А.» в ответе на запрос уполномоченного органа от 29.01.2013 №005, в котором сообщает, что в анализаторе А-25 можно запрограммировать 2 реагента (составленных из двух или трех реагентов вручную).

Доводы представителя заявителя о том, что количество реагентов, используемых для теста в предлагаемом анализаторе составляет- 3, не принимается в виду того, что при составлении технической части документации об аукционе в электронной форме заказчик требовал указывать количество реагентов, находящихся в составе анализатора, а не саму возможность приготовления реагентов по количеству.

Комиссия отмечает, что согласно части 3 статьи 41.7 Закона о размещении заказов любой участник размещения заказов вправе направить через оператора электронной площадки заказчику запрос о разъяснении положений документации об аукционе в электронной форме.

ООО «ЛабТех» с запросом о разъяснении положений документации об аукционе в электронной форме не обращалось.

Следовательно, аукционная комиссия уполномоченного органа обоснованно отказала ООО «ЛабТех» в связи с предоставлением недостоверной информации по п.2.15 технической части документации об аукционе.

В п.2.34 требуется указывать наличие встроенного холодильника для хранения проб и реагентов не менее 30 позиций.

ООО «ЛабТех» в заявке сообщает о наличии холодильника.

Как следует из представленных документов (руководство по использованию, буклет ООО «ЛабТех» на автоматический анализатор Random Access А-25), в анализаторе А-25 имеется холодильник на 30 позиций.

Однако из указанных источников следует, что холодильник можно использовать только для хранения реагентов, но не для проб и реагентов как требуется в технической части.

Следовательно, аукционная комиссия уполномоченного органа в связи с предоставлением недостоверной информации по п.2.34 технической части документации об аукционе обоснованно отказала в допуске к участию в аукционе в электронной форме ООО «ЛабТех».

Также в ходе внеплановой проверки установлено, что по п. 2.18 заказчик требует наличие в анализаторе системы автоматической промывки кювет рабочих органов зондов.

В заявке ООО «ЛабТех» присутствует сообщение о наличии автоматической промывки кювет в предлагаемом анализаторе А-25. Однако из руководства пользователя анализатора А-25 следует, что функция автоматической промывки кювет не предусмотрена.

Данное подтверждается также сведениями, изложенными в письме «БИОСИСТЕМС С.А.» (от 29.01.2013 №005), в котором сообщается, что в анализаторе А-25 отсутствует система автоматической промывки кювет (в наличии – система автоматической промывки зонда).

В заседании заказчик поддержал указанные доводы, поскольку анализатором А-25 пользуются в БУ «Республиканский клинический онкологический диспансер» и в нем отсутствует система автоматической промывки кювет.

Из вышеизложенного следует, что ООО «ЛабТех» в заявке предложило анализатор А-25 и по перечисленным позициям технической части документации об аукционе в электронной форме представило недостоверные сведения, что явилось основанием для отказа в допуске к участию в аукционе обществу.

При таких обстоятельствах, Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Чувашской Республике - Чувашии по контролю в сфере размещения заказов на основании части 5 статьи 17, части 6 статьи 60 Федерального закона от 21 июля 2005 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»

РЕШИЛА:

1. Признать жалобу общества с ограниченной ответственностью «ЛабТех» необоснованной.

Председатель Комиссии Н.Ю.Винокурова

Члены Комиссии Г.В.Чагина

Л.В.Павлова

Примечание: Решение Комиссии Чувашского УФАС России по контролю в сфере размещения заказов может быть обжаловано в судебном порядке в течение трех месяцев со дня его принятия (часть 9 статьи 60 Закона о размещении заказов).