Р Е Ш Е Н И Е

по результатам рассмотрения жалобы на действия заказчика Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики

Дело № 60-К-2013                                                                                 г.Чебоксары

Резолютивная часть решения оглашена 18 апреля  2013 года.

Решение изготовлено в полном объеме 23 апреля 2013 года.

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Чувашской Республике – Чувашии по контролю в сфере размещения заказов, созданная на основании приказа Чувашского УФАС России от 01.08.2012 №300 в составе:

Винокуровой Н.Ю.- заместителя руководителя -начальника отдела 	            	                  товарных рынков Чувашского УФАС России 		                  (председатель Комиссии);

Чагиной Г.В.     –  начальника отдела контроля за размещением заказов

и торгов (член Комиссии);

Павловой Л.В. – специалиста-эксперта отдела контроля за

размещением заказов и торгов (член Комиссии);

при участии представителей:

Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам:

Александровой Елены Ивановны по доверенности от 09.01.2013г. №2,

Щукиной Ирины Геннадьевны по доверенности от 09.01.2013 №9,

Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики:

Гурьяновой Евгении Аркадьевны по доверенности от 17.04.2013г. исх.№01/12-4444,

Никифоровой Наталии Валерьевны по доверенности от 17.04.2013г. исх.№01/12-4445,

Мазова Николая Владимировича по доверенности от 17.04.2013г. исх.№01/12-4447,

Бюджетного учреждения Чувашской Республики «Республиканская клиническая больница» Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики:

Егоровой Ольги Константиновны по доверенности от 06.02.2013г.,

рассмотрев жалобу общества с ограниченной ответственностью «Медицинская компания» о нарушении заказчиком – Министерство здравоохранения и социального развития Чувашской Республики Федерального закона от 21 июля 2005 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание  услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон о размещении заказов) и, руководствуясь Административным регламентом, утвержденным ФАС России от 24.07.2012 № 498

УСТАНОВИЛА:

В Управление Федеральной антимонопольной службы по Чувашской Республике – Чувашии 11.04.2013 года поступила жалоба общества с ограниченной ответственностью «Медицинская компания» (далее – ООО «Медицинская компания», общество, Заявитель) на действия уполномоченного органа Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам (далее – Государственная служба ЧР по конкурентной политике и тарифам, Уполномоченный орган) и заказчика Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики (далее – Минздравсоцразвития, Заказчик) при проведении открытого аукциона в электронной форме на право заключения государственного контракта на поставку и монтаж медицинского оборудования (автоматический биохимический анализатор)                                   (№ изв.0115200001113000541).

ООО «Медицинская компания» в жалобе указывает, что документация об открытом аукционе в электронной форме содержит положения, которые ограничивают количество участников данного аукциона, а именно установлены такие характеристики оборудования, которые указывают на конкретный прибор – AU680, Beckman Coulter. По мнению Заявителя, Заказчик неправомерно включил в Техническое задание документации об аукционе такие параметры, как наличие многоразовых кювет и станции водоподготовки. Заявитель считает, что при использовании одноразовых кювет гарантируется качество получаемых результатов, которое не будет зависеть от качества промывки, работы промывочной станции анализатора и качества применяемой воды.

Представители Уполномоченного органа и Заказчика не согласились с доводами Заявителя и сообщили, что на открытый аукцион в электронной форме было подано одиннадцать заявок. К поставке были предложены оборудования разных производителей, что указывает на то, что под требуемые характеристики товара подпадает не один производитель. Кроме того, Заявителем даны недостоверные сведения о технических характеристиках биохимического анализатора Advia 1800 Siemens.

Доводы ООО «Медицинская компания» о неправомерности включения в Техническое задание документации об аукционе многоразовых кювет и станции водоподготовки, представители Уполномоченного органа и Заказчика считают необоснованными по следующим основаниям. Существуют два типа анализатора: 1. с одноразовыми кюветами; 2. с многоразовыми кюветами. Если кювет – одноразовый, то его используют только один раз: один тест – одна кювета. Если кюветы многоразовые, то должна быть промывка использованных кювет на борту, промывка осуществляется деонизированной водой. Стоимость одного кювета варьируется в пределах 3-5 рублей. В больнице предполагается делать 500 000 тестов в год, то есть при использовании биохимического анализатора с одноразовыми кюветами нужно будет потратить примерно 2 500 000 рублей только на кюветы без реактивов. Приобретение одноразовых кювет приведет к увеличению стоимости исследования. По поводу системы водоподготовки представители Уполномоченного органа и Заказчика пояснили, что систему водоподготовки невозможно поставить отдельным лотом, поскольку при поставке отдельно системы водоподготовки, она может быть несовместима с биохимическим анализатором, кроме того анализатор не будет работать без системы водоподготовки. Помимо того, невозможно обосновать начальную (максимальную) цену системы водоподготовки, так как в реестре Росздравнадзора отсутствует данный аппарат и в реестре контрактов также нет отдельно закупаемой Заказчиками системы водоподготовки, поэтому систему водоподготовки и биохимический анализатор невозможно закупить отдельными лотами.

Заявитель надлежащим образом уведомленный, на заседание комиссии Чувашского УФАС представителя не направил, ходатайство о рассмотрении жалобы в его отсутствие не представил.

Изучив представленные документы, заслушав представителей   Уполномоченного органа, Заказчика, Заявителя, Комиссия Чувашского УФАС России по контролю в сфере размещения заказов и торгов приходит к следующему.

Заказчиком является Министерство здравоохранения и социального развития Чувашской Республики.

Уполномоченный орган 25.03.2013 разместил на официальном сайте www.zakupki.gov.ru извещение №0115200001113000541 о проведении открытого аукциона в электронной форме на право заключения государственного контракта на поставку и монтаж медицинского оборудования (автоматический биохимический анализатор) с начальной (максимальной) ценой контракта 7 949 500,00руб.

Согласно части 1 статьи 41.6 Закона о размещении заказов документация об открытом аукционе в электронной форме должна соответствовать требованиям, предусмотренным частями 1 - 3.2, 4.1 - 6 статьи 34 настоящего Федерального закона.

Частью 2 статьи 34  Закона о размещении заказов установлено, что документация об аукционе должна содержать требования, установленные заказчиком, уполномоченным органом, к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика.

В силу части 3.1 статьи 34 Закона о размещении заказов документация об аукционе не может содержать указание на знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, а также требования к товару, информации, работам, услугам, если такие требования влекут за собой ограничение количества участников размещения заказа.

Заявителем в жалобе представлена сравнительная таблица биохимических анализаторов. Так, к примеру Заявитель приводит следующие технические характеристики аппарата Advia 1800 Siemens:

| № п/п | Наименование | Технические характеристики оборудования согласно Техническому заданию документации об аукционе | Технические характеристики аппарта Olympus AU680 Beckman Coulter | Технические характеристики аппарта Advia 1800 Siemens |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | Количество тестов, одновременно используемых в анализаторе | Не менее 52 фотометрических тестов + 3 ионоселективных теста | 60 фотометрических тестов + 3 ISE | 52 |
| 13 | Количество мест для реактивов в реагентном отсеке | Не менее 76 | 108 | 75 |
| 14 | Загрузка проб в штативах | Не более 10 проб в одном штативе | Штативы на 10 пробирок | Штативы на 50 пробирок |
| 15 | Количество одновременно загружаемых проб | Не менее 102 | 150 образцов | 87 |
| 18 | Возможность загрузки срочных образцов | Не менее 22 | 22 позиции | 25 |
| 24 | Лекарственный мониторинг в трансплантологии | Циклоспорин, Такролимус, Эверолимус | Наличие нет родных реагентов | Нет |

## Представителями Заказчика представлены технические характеристики Advia 1800 с официального сайта Siemens. Согласно представленным характеристикам у данного анализатора следующие технические характеристики:

| № п/п | Наименование | Технические характеристики оборудования согласно Техническому заданию документации об аукционе | Технические характеристики аппарта Advia 1800 Siemens |
| --- | --- | --- | --- |
| 12 | Количество тестов, одновременно используемых в анализаторе | Не менее 52 фотометрических тестов + 3 ионоселективных теста | 55 + 3 ISE |
| 13 | Количество мест для реактивов в реагентном отсеке | Не менее 76 | 2*56=112 |
| 14 | Загрузка проб в штативах | Не более 10 проб в одном штативе | 5 |
| 15 | Количество одновременно загружаемых проб | Не менее 102 | 425 |
| 18 | Возможность загрузки срочных образцов | Не менее 22 | 84 |
| 24 | Лекарственный мониторинг в трансплантологии | Циклоспорин, Такролимус, Эверолимус | наличие |

## Следовательно, Заявителем дана недостоверная информация о биохимическом анализаторе Advia 1800.

## По поводу биохимических анализаторов с одноразовыми кюветами Комиссии даны пояснения, что использование аппарата с одноразовыми кюветами экономически неоправданно. Относительно системы водоподготовки Комиссии представлены запросы Заказчика (от 01.03.2013 исх.№08/16-2304 и от 08.04.2013 исх.№08/16-3975) в адрес компаний Siemens и Beckman Coulter в части вопроса эксплуатации и использования в работе биохимических анализаторов AU 480, AU680 и Advia 1800 без системы водоподготовки. Согласно ответам на запросы (от 09.04.2013 исх.№084-04/13) компании отвечают, что для эксплуатации вышеуказанных биохимических анализаторов необходимо наличие системы водоподготовки (водоочистки).

Комиссии Чувашского УФАС России представителями Уполномоченного органа представлены материалы, согласно которым на данный аукцион в электронной форме подано одиннадцать заявок следующих производителей: 3 заявки – Advia 1800, 3 заявки – Beckman Coulter, 2 заявки – Abbott, 1 заявка – Mindray, 1 заявка – Konelab 60, 1 заявка – CS 800.

## Изучив представленные материалы Комиссия Чувашского УФАС России приходит к выводу, что доводы Заявителя об ограничении конкуренции, путем включения в Техническое задание документации об аукционе параметры оборудования, свойственные исключительно биохимическому анализатору Olympus AU680 (наличие многоразовых кювет, станции водоподготовки и возможности проведения тестов Циклоспорин, Такролимус и Эверолимус)  необоснованны, поскольку под данные параметры подходит несколько производителей, кроме того, без станции водоподготовки биохимический анализатор не функционирует.

## Материалами дела, пояснениями лиц, участвующих в деле, установлено, что вышеуказанные характеристики к товару установлены Заказчиком не произвольно, а связаны с необходимостью приобретения медицинского оборудования с определенными параметрами. Принимая во внимание право Заказчика, устанавливать требования к товару, исходя из действительных потребностей, Комиссия Чувашского УФАС России приходит к выводу о том, что требования  к медицинскому оборудованию, установленные Заказчиком в документации об аукционе, не противоречат требованиям законодательства о размещении заказов. Отсутствие у каких-либо лиц, заинтересованных в заключении контракта, возможности поставить товар, соответствующий потребностям Заказчика, не свидетельствует о нарушении Заказчиком прав этих лиц, а также ограничении Заказчиком числа участников аукциона. В соответствии с изложенным выше, Комиссия приходит к выводу, что по перечисленным доводам жалоба Заявителя является необоснованной.

## Вместе с тем, Заказчиком представлены документы, согласно которым требованиям установленным Заказчиком к товару соответствуют несколько автоматических биохимических анализаторов различных производителей.

## Оценив представленные в материалы дела доказательства, Комиссия приходит к выводу об отсутствии в действиях государственного заказчика нарушения законодательства о размещении заказов в части установления требований к товарам, ограничивающих количество участников размещения заказа.

Так, установление в позициях 21, 30 Технического задания технических характеристик товаров обусловлено реальными потребностями Заказчика с учетом специфики деятельности. Действующее законодательство не ограничивает права заказчика приобретать товары  в соответствии со своими нуждами. Требования к товару, установленные в документации, обусловлены объективными потребностями Заказчика в приобретении анализаторов с необходимыми техническими  характеристиками.

Таким образом, Комиссия находит такой подход оправданным и не усматривает нарушений в действиях Заказчика по установлению требований и показателей к товарам.

Комиссия Чувашского УФАС России по контролю в сфере размещения заказов на основании части 6 статьи 60 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»

РЕШИЛА:

Признать жалобу ООО «Медицинская компания» не обоснованной.

Председатель Комиссии                                                           Н.Ю. Винокурова

Члены Комиссии       					                   	Г.В. Чагина

Л.В. Павлова

Примечание:	Решение Комиссии Чувашского УФАС России по контролю в сфере размещения заказов

может быть обжаловано в судебном порядке в течение трех месяцев со дня его

принятия (часть 9 статьи 60 Закона о размещении заказов).